## Slide 1
.
Assincronias
Sedação
BNM
Dispneia, agitação
Lesão muscular, VILI
Hiperinsuflação, auto-PEEP
Trabalho respiratório, VO2
Piora qualidade do sono
Tempo de VM
Sobrevida
Ventilador
e acessórios
Problemas nos circuitos / filtros
Vazamentos
Mal funcionamento
Modos e ajustes
Paciente
Força muscular
Dor
Alterações
mecânicas
Febre / Sepse
pH
Drive
respiratório
.
Assincronia paciente x ventilador
Notes: Figura 1: Assincronia paciente x ventilador, fatores determinantes, efeitos clínicos, fisiológicos e desfechos associados.
VILI: lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, VO2: volume de oxigênio consumido pelos tecidos, BNM: bloqueador neuromuscular, VM: ventilação mecânica.

## Slide 2
Assincronias
Disparo
Ciclagem
Fluxo
Duplo
disparo
Disparo reverso
Esforço
inefetivo
Autodisparo
Ciclagem tardia
Ciclagem precoce
Fluxo insuficiente
Fluxo
Excessivo
Assincronias de fase
Assincronias de fluxo
Risco potencial de dano pulmonar
Alto
Moderado
Baixo
Notes: Figura 2: Classificação das assincronias paciente-ventilador.
Destaque nas cores vermelho, amarelo e verde para as assincronias com alto, médio e baixo risco, respectivamente, de prejuízo clínico para o paciente.
Adaptado de Daminiani et al, 2020; Ísola AM, 2022; Holanda et al, 2018.

## Slide 3: Esforço Inefetivo
Notes: Figura 3. Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, evidenciando uma simulação de assincronia do tipo disparo ou esforço inefetivo. Paciente com obstrução ao fluxo aéreo e dificuldade para disparar alguns ciclos devido à presença de pressão positiva expiratória final (auto-PEEP), mesmo com um esforço muscular “fisiológico”, mas incapaz de disparar ciclos do ventilador. A marcação indica o momento do esforço ineficaz.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 4: Autodisparo
variações de
pressão intratorácica
pelos batimentos cardíacos
Pmus (cmH2O)
Sensibilidade
Pressão | Fluxo
*
*
*
Notes: Figura 4. Curvas volume, fluxo, pressão x tempo, ilustrando autodisparo. Na situação simulada ocorre interferência dos batimentos cardíacos (FC: 80bpm) durante ventilação controlada por volume, com frequência programada de 15 rpm, sem esforço muscular, mas apresentando oscilações de fluxo e pressão a intervalos de tempo regulares. O aumento da frequência respiratória total se deu por disparos induzidos pela transmissão dos batimentos cardíacos para a onda de fluxo quando a sensibilidade foi modificada de pressão para fluxo.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular. * Autodisparo.

## Slide 5: Autodisparo devido a vazamento
Vazamento
Notes: Figura 5 – Curvas volume e fluxo x tempo, ilustrando autodisparo. Autodisparo no modo PSV devido a vazamento (setas), sensibilidade a fluxo de 2l/min. As setas indicam ciclos com autodisparo, portanto com início sem qualquer relação com a Pmus do paciente. Observar a curva de volume corrente que não retorna a linha de base devido ao vazamento que ao ser corrigido resolve a assincronia.

## Slide 6: Duplo disparo
Notes: Figura 6. Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando duplo disparo. Na situação simulada, o duplo disparo ocorre em decorrência do tempo neural do paciente ser superior ao tempo mecânico do ventilador. Observar que o primeiro ciclo é sempre disparado pelo paciente, nesse caso, modo de ventilação controlada por volume.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 7: Disparo reverso
Notes: Figura 7. Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando disparo reverso. Na situação acima, o disparo reverso corresponde a um esforço muscular respiratório deflagrado por mecanismos reflexos decorrentes da insuflação de um ciclo controlado pelo ventilador, nesse caso, em modo de ventilação controlada por volume. Observar o empilhamento do volume corrente e a elevação das pressões de via aérea durante essas assincronias. Os pontos indicam o momento do disparo reverso.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 8: Ciclagem precoce
Notes: Figura 8: Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando assincronia do tipo ciclagem precoce. A situação acima ilustra paciente com doença pulmonar restritiva e assincronia do tipo ciclagem precoce, onde a mesma ocorre precocemente em relação ao término do esforço muscular do paciente. Os pontos indicam o momento da ciclagem no modo ventilação com pressão de suporte.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 9: Ciclagem tardia
Notes: Figura 9: Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando assincronia do tipo ciclagem tardia. Na situação acima, foi simulado paciente com DPOC em modo de ventilação com pressão de suporte (PSV) onde a ciclagem ocorre tardiamente em relação ao término do esforço muscular do paciente. Os pontos indicam o momento da ciclagem no modo PSV.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 10: Ciclagem tardia com overshoot de saída
Notes: Figura 10: Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando assincronia do tipo ciclagem tardia. Na situação acima, foi simulado paciente em modo de ventilação com pressão controlado (PCV) onde o fluxo é livre, ou seja, a oferta de fluxo é ajustada pelo operador. Ocorre overshoot de saída com elevação da pressão da via aérea após o relaxamento muscular. A pressão se eleva pelo volume corrente inspirado em relação à complacência do sistema respiratório.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 11: Fluxo insuficiente
Notes: Figura 11: Curvas volume, fluxo e pressão x tempo, respectivamente, ilustrando assincronia do tipo fluxo insuficiente. Na situação acima, foi simulado paciente em modo de ventilação com volume controlado (VCV) onde o fluxo é fixo, ou seja, a oferta de fluxo é ajustada pelo operador. Essa situação é comumente denominada de “fome de ar”.
Pva: pressão nas vias aéreas; e Pmus: pressão muscular.

## Slide 12: Fluxo excessivo
Notes: Figura 12: Curvas pressão e fluxo x tempo, respectivamente, ilustrando assincronia do tipo fluxo excessivo. Na situação acima, paciente em modo de ventilação com pressão controlado (PCV) onde o fluxo é livre, ou seja, a oferta de fluxo é ajustada pelo operador. O fluxo excessivo se associa a um overshoot de pressão (seta branca) no início do ciclo respiratório.

## Slide 13
Variantes | Disparo reverso | Duplo disparo | Esforço Inefetivo | Autodisparo
Mecanismos | Ativação do diafragma decorrente de mecanismos reflexos pela insuflação mecânica de um ciclo controlado pelo ventilador | Tempo neural do paciente > tempo mecânico do ventilador | Redução da Pmus / drive respiratório Redução da sensibilidade AUTO-PEEP | Vazamento Transmissão de batimentos cardíacos Presença de secreções no circuito
Riscos | Breath Stacking VILI | Breath Stacking VILI | Lesão muscular Dispneia Aumento do drive respiratório | Hiperventilação AUTO-PEEP
Possíveis soluções | Redução da sedação ou uso de BNM | Aumento Tinsp do ventilador | Redução da sedação Aumento da sensibilidade Aumento da PEEP | Correção de vazamentos e/ou condensados no circuito Ajuste da sensibilidade
Assincronias de disparo paciente x ventilador
Mecanismos, riscos e possíveis soluções
Notes: Quadro 1: Principais mecanismos, riscos e possíveis soluções das assincronias de disparo.

## Slide 14
 | Ciclagem |  | Fluxo | 
Variantes | Ciclagem precoce | Ciclagem tardia | Fluxo insuficiente | Fluxo excessivo
Mecanismos | Tempo mecânico do ventilador < tempo neural do paciente | Tempo mecânico do ventilador > tempo neural do paciente | Oferta de fluxo < demanda ventilatória do paciente | Oferta de fluxo > demanda ventilatória do paciente
Riscos | Desconforto respiratório | Desconforto respiratório Hiperinsuflação | Dispneia Aumento do drive respiratório Aumento PTP | Overshoot
Possíveis soluções | Aumento Tinsp do ventilador | Redução Tinsp do ventilador | Aumento do fluxo (VCV) Uso dos modos PCV ou PSV | Redução do fluxo
Assincronias de ciclagem e de fluxo paciente x ventilador
Mecanismos, riscos e possíveis soluções
Notes: Quadro 2: Principais mecanismos, riscos e possíveis soluções das assincronias de ciclagem e fluxo.

## Slide 15: Assincronias de Disparo
Disparo reverso
Esforço Inefetivo
Autodisparo
Duplo disparo
Notes: Figura 13: Alterações observadas nas curvas da mecânica respiratória (volume, fluxo e pressão x tempo) exibidas na tela do ventilador mecânico.
Curva amarela: volume (ml); curva verde: fluxo (l/min); vermelha: pressão (cmH2O), cinza: pressão muscular (cmH2O). * autodisparo.

## Slide 16: Assincronias de Ciclagem Assincronias de Fluxo
Ciclagem precoce
Ciclagem tardia
Fluxo insuficiente
Fluxo excessivo
Notes: Figura 14: Alterações observadas nas curvas da mecânica respiratória (volume, fluxo e pressão x tempo) exibidas na tela do ventilador mecânico.
Curva amarela: volume (ml); curva verde: fluxo (l/min); vermelha: pressão (cmH2O), cinza: pressão muscular (cmH2O). Com exceção as curvas de fluxo excessivo, as duas com cor amarela, estando superior a curva pressão (cmH2O) e inferior a curva de fluxo.

## Slide 17: Recomendações para avaliação da assincronia paciente x ventilador através das curvas do ventilador
Ajustar a escala das curvas (fluxo, volume e pressão)
Checar as curvas com a tela congelada
Imaginar o efeito e formato da Pmus (oposto ao da curva de fluxo)
Determinar se o problema é relacionado ao:
    Paciente
  - checar exame físico, temperatura, drive, febre, sedação, BNM, força muscular
    Ventilador
  - ajustes ventilatórios, características do equipamento, acessórios
Notes: Quadro 3: Recomendações para avaliação da assincronia paciente – ventilador.