## Slide 1: Indicações de capnografia no paciente intubado em VM
Monitorização contínua da ventilação pulmonar
  detecção precoce de hipoventilação e hiperventilação, essencial em pacientes neurológicos e HIC
  ajuste de volume corrente, frequência respiratória e volume minuto
Confirmação e monitorização contínua do posicionamento do tubo traqueal
  detecção de intubação esofágica, deslocamento e extubação acidental
Identificação de alterações mecânicas e obstrutivas
  análise da morfologia do capnograma: “shark fin”, auto-PEEP, assincronias
Avaliação da qualidade da RCP e identificação do retorno da circulação espontânea
Estimativa do espaço morto fisiológico e alterações V/Q e titulação da PEEP
  gradiente PaCO₂-ETCO₂ e análise da tendência da EtCO₂
Detecção de problemas de funcionamento do ventilador e posição do tubo traqueal
  desconexão do circuito, obstrução do tubo, acúmulo de secreções
Notes: Figura 1. Indicações e benefícios da capnografia integrada às curvas de ventilação mecânica no paciente intubado. HIC: Hipertensão intracraniana. RCP: Ressuscitação cardiopulmonar.

## Slide 2: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica
PvCO2
PACO2
PaCO2
PECO2
Tempo (s)
Q Perfusão
V Ventilação
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
CO2
mmHg
0
A
B
C
D
E
40 -
25 -
PaCO2
P(a-et)CO2
ETCO2
Capnograma normal - fases
Paciente
37 -
A
B
I
II
III
IV
B
C
C
D
D
E
I Espaço morto
II Esvaziamento alveolar
III Platô alveolar
IV Inspiração
Expiração
VCO2
Metabolismo
.
Notes: Figura 2. Esquema demonstrando a aplicação de capnografia, do tipo mainstream, adaptada a via aérea artificial em paciente intubado. A pressão exalada de CO2 (PetCO2) resulta do acoplamento entre a produção de CO2, relacionada ao metabolismo celular, a perfusão pulmonar, componente hemodinâmico, e a ventilação alveolar, componente ventilatório. A partir da medição da PetCO2 ao longo da expiração, obtém-se a curva do capnograma x tempo, com as suas 4 fases. Fase I corresponde à exalação de volume do espaço morto relacionada a relação entre este e o volume corrente VD/VT, nesse momento a PetCO2 é igual a zero, a fase II corresponde ao esvaziamento do volume de gás do espaço alveolar, no qual há uma rápida ascensão da PetCO2, a fase III quando o componente alveolar atinge um platô ao final da expiração, no qual destaca-se o valor da pressão ao final, a ETCO2, ou PetCO2. O gradiente entre essas pressões ou P(a-et)CO2 é, normalmente, de 2 a 5mmHg, sendo tanto menor quanto mais próxima da ideal ou mais homogênea for a relação ventilação/perfusão (V/Q) nos pulmões.

## Slide 3: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica
PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
Capnograma normal integrado às curvas de VM
A
B
B
C
C
D
D
E
I Espaço morto
II Esvaziamento alveolar
III Platô alveolar
IV Inspiração
A
B
C
D
E
I
II
III
IV
VD
VT
Notes: Figura 3. Curvas de capnogramas integradas às curvas de volume e de fluxo vs. tempo do ventilador mecânico de UTI, com suas 4 fases. A fase I corresponde à exalação de volume do espaço morto (VD), destaque para a possibilidade de medida desse valor na curva de volume corrente (VT), sendo a PetCO2 igual a zero. A fase II corresponde ao esvaziamento do volume de gás do espaço alveolar, no qual há uma rápida ascensão da PetCO2, desacelerando até a fase III, quando o componente alveolar atinge um platô até o final da expiração, quando o fluxo expiratório zera e se obtém a medida da PetCO2 logo antes da fase IV, o começo da inspiração. A medida da ETCO2, ou PetCO2, é apresentada com um gradiente normal de 2-5mmHg em relação a PaCO2, aqui mostrada para fins didáticos. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 4: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Aumento do metabolismo e da produção de CO2
🌡️ 36oC
🌡️ 40oC
49
46
37
34
Volume
mL
CO2
mmHg
↑PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
Paciente
Temperatura
VCO2
Febre
Sepse
.
P(a-et)CO2
Normal
↑PaCO2
↑PeCO2
Notes: Figura 4. Capnografia em pacientes intubados sob ventilação mecânica em condições de aumento do metabolismo e da produção de CO₂.
Febre, sepse e outras condições elevam a produção de CO2 (V̇CO₂), resultando em maiores valores PECO₂. Estando preservada a relação ventilação–perfusão, tanto a PaCO₂ quanto a ETCO₂ aumentam de forma proporcional, mantendo um gradiente arterial–expiratório final de CO₂ [P(a–et)CO₂] dentro da normalidade. O aumento da temperatura corporal (36 °C vs. 40 °C) modifica a capnografia e eleva os níveis de CO₂, sem alterações no padrão do fluxo expiratório, indicando que não se trata de hipoventilação alveolar, que é o diagnóstico diferencial dessa condição. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 5: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Hipoventilação alveolar por redução do volume corrente
500ml
250ml
80
75
40
37
Volume
mL
CO2
mmHg
↑PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
↑ PACO2
V Ventilação
Volume Corrente
Paciente
↑PaCO2
↑PeCO2
P(a-et)CO2
Normal
Notes: Figura 5. Capnografia em pacientes intubados sob ventilação mecânica durante hipoventilação alveolar decorrente da redução do volume corrente. A diminuição do volume corrente leva à redução da ventilação alveolar e à consequente retenção de CO₂, resultando em aumentos proporcionais da PaCO₂ e da pressão de CO₂ exalado (PetCO₂). Na presença de preservação da relação ventilação–perfusão, o gradiente P(a–et)CO₂ permanece dentro da normalidade. A integração dos capnogramas de formato dentro do fisiológico às curvas volume × tempo demonstrando a redução do VC exalado de 500 mL para 250 mL aponta para a hipoventilação como a causa dos aumentos de PaCO₂ e ETCO₂. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 6: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Hipoperfusão pulmonar por choque hemodinâmico (
6L/min
2L/min
48
35
39
37
Volume
mL
CO2
mmHg
P(a-et)CO2
Aumentada
↓PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
↓ PACO2
V Ventilação
Débito cardíaco
Paciente
↑PaCO2
↓PeCO2
Q Perfusão
x
↑PaCO2
↑VD/VT
Notes: Figura 6. Capnografia em pacientes intubados sob ventilação mecânica durante hipoperfusão pulmonar causada por choque hemodinâmico com redução do débito cardíaco. A diminuição do débito cardíaco leva ao comprometimento da perfusão pulmonar e à redução da entrega de CO₂ aos alvéolos, resultando em menores valores de CO₂ exalado (ETCO₂), apesar de níveis arteriais de CO₂ (PaCO₂) preservados ou aumentados. Essa condição cursa com aumento do espaço morto fisiológico (VD/VT) e alargamento do gradiente P(a–et)CO₂. Os capnogramas em situações de débito cardíaco normal (6 L/min) e reduzido (2 L/min) demonstram uma redução acentuada da ETCO₂ com a ventilação mecânica inalterada, o que evidencia a contribuição predominantemente hemodinâmica para as alterações observadas na capnografia. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 7: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Limitação ao fluxo aéreo com aumento da Rva e auto-PEEP
9
27
45
43
38
Fluxo
L/min
CO2
mmHg
P(a-et)CO2
Aumentada
↓PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
↑ PACO2
V Ventilação
Rva cmH2O.L.s
Paciente
Q Perfusão
↑PaCO2
Auto-PEEP
↑ VD/VT
↑Rva
33
VD/VT
Auto-PEEP
↑PaCO2
↓PeCO2
Limitação
ao fluxo
Notes: Figura 7. Capnografia em paciente intubado sob ventilação mecânica com limitação ao fluxo aéreo, aumento da resistência das vias aéreas e desenvolvimento de auto-PEEP. O aumento da resistência das vias aéreas (Rva) promove limitação ao fluxo expiratório, dificultando o esvaziamento pulmonar completo durante a expiração. Essa condição resulta em aprisionamento aéreo dinâmico e na geração de auto-PEEP, evidenciada pela incapacidade do fluxo expiratório de retornar a zero antes do início do ciclo inspiratório seguinte. Como consequência, ocorre redução da ventilação alveolar efetiva, com aumento da relação espaço morto/volume corrente (VD/VT). Na capnografia, observa-se redução dos valores de ETCO₂ apesar do aumento concomitante da PaCO₂, refletindo hipoventilação alveolar associada com aumento do gradiente P(a-et)CO2. O capnograma apresenta inclinação progressiva da fase III, caracterizando o clássico sinal de “barbatana de tubarão”, típico de obstrução do fluxo aéreo, enquanto a curva fluxo × tempo evidencia a presença de auto-PEEP. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 8: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica recuperando esforço muscular respiratório após BNM
37
Fluxo
L/min
CO2
mmHg
EtCO2
P(a-et)CO2
Variáveis
PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
34
*Esforços ineficazes
38
*
*
*
“Fendas” de curare
Notes: Figura 8. Esquema demonstrando a assincronia de esforços respiratórios ineficazes, perceptível na curva de fluxo, e seu efeito correspondente no capnograma. No caso em particular, as curvas foram obtidas ao gerar-se um esforço muscular respiratório reduzido, como pode ocorrer em paciente que recupera seu esforço muscular após a retirada ou redução do efeito de bloqueador neuromuscular (fenda do curare ou curare cleft). Observar que ela pode ocorrer no final da expiração produzindo entrada de gás sem CO2, alterando a PetCO2 e, eventualmente, a ETCO2 e portanto, gerando variações também no gradiente P(a-et)CO2. BNM: bloqueio neuromuscular. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 9: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Evolução para uma parada cardiorrespiratória (PCR)
Fluxo
L/min
CO2
mmHg
EtCO2
Redução rápida até zero
PECO2
Ventilador
Mecânico
INSP.
EXP.
Capnógrafo
mainstream
38
PCR→
Notes: Figura 9. Capnografia em paciente intubado sob ventilação mecânica durante a evolução para parada cardiorrespiratória (PCR). À medida que ocorre deterioração hemodinâmica grave e rapidamente progressiva com redução abrupta do débito cardíaco, há colapso da perfusão pulmonar e, consequentemente, da entrega de CO₂ aos alvéolos. Como resultado, observa-se redução rápida da ETCO₂ até valores próximos de zero, apesar da manutenção do padrão ventilatório, evidenciada pela curva fluxo × tempo preservada. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 10: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Ressuscitação cardiorrespiratória até o RCEsp pós-PCR
CO2
mmHg
Fluxo
L/min
Início da RCP
EtCO2
- Reflete a qualidade da massagem cardíaca
- Identifica o retorno da circulação espontânea
RCEsp
Ok
Fraca
Intensa
EtCO2
Faixa alvo
Notes: Figura 10. Capnografia em paciente intubado sob ventilação mecânica durante a ressuscitação cardiopulmonar, desde a parada cardiorrespiratória (PCR), instituição de massagens cardíacas até o retorno da circulação espontânea (RCEsp). Durante a PCR, os valores de ETCO₂ refletem diretamente o fluxo sanguíneo pulmonar gerado pelas compressões torácicas, funcionando como um marcador indireto da qualidade da massagem cardíaca. Compressões inadequadas ou ineficazes associam-se a baixos valores de ETCO₂, enquanto compressões mais eficazes promovem elevação progressiva da ETCO₂, dentro da faixa-alvo. O aumento sustentado e abrupto da ETCO₂ constitui sinal clássico do retorno da circulação espontânea (RCEsp). As curvas fluxo × tempo demonstram a manutenção do padrão ventilatório ao longo do processo e oscilações pela massagem cardíaca, enquanto o capnograma evidencia a transição de baixos valores de CO₂ exalado durante a RCP para níveis mais elevados e estáveis após o RCEsp. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 11: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Efeito da PEEP na mecânica resp. e na P(a-et)CO2 na SARA
CO2
mmHg
Pressão
Via Aérea
cmH2O
P(a-et)CO2
15,5cmH2O
12cmH2O
14cmH2O
PaCO2
PeCO2
Driving
Pressure
cmH2O
44
38
48
40
42
39
Hiperdistensão alveolar
↑VD/VT
e/ou ↓ perfusão
Recrutamento alveolar
↓ VD/VT
e/ou ↑ perfusão
↑
↑
PEEP: 15cmH2O
PEEP: 10cmH2O
PEEP: 5cmH2O
Notes: Figura 11. Capnografia em paciente com Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, SDRA, intubado sob ventilação mecânica em modo VCV com VC em 6ml/kg de peso predito durante a titulação decremental da PEEP: 15→10→5cmH2O. O ajuste da PEEP em 10cmH2O resultou na menor driving pressure e na menor P(a-et)CO2, dados compatíveis com menor hiperdistensão pulmonar e maior área de aeração alveolar e/ou melhor equilíbrio da relação V/Q pulmonar em comparação aos outros valores de PEEP. Curvas e dados gerados utilizando o simulador Xlung®.

## Slide 12: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Achados associados a problemas no suporte ventilatório
CO2
mmHg
PiCO2 > 0
A) Reinalação por problema na válvula de exalação
CO2
mmHg
B) Escape aéreo
Vol
vazamento
Tempo
Notes: Figura 12. Capnografia em pacientes intubados sob ventilação mecânica com problemas no controle da entrada e saída de gases respiratórios no circuito do ventilador. Em A) fenômeno de reinalação de CO2 causado por mau funcionamento da válvula exalatória, resultando em retorno parcial do gás exalado no início da inspiração (fases IV e I do capnograma). Verifica-se aumento da pressão inspirada de CO2, PiCO2 > 0, sendo esse valor tanto maior quanto maior for o grau de reinalação. Não havendo hiperventilação compensatória, o fenômeno também elevará a PetCO2. Em B) a presença de vazamento com escape aéreo reduz a PetCO2 precocemente, impedindo a formação do platô alveolar e gerando uma morfologia típica no capnograma.

## Slide 13: Capnografia no paciente intubado em ventilação mecânica Achados associados a problemas no tubo traqueal
CO2
mmHg
A) Intubação esofágica
CO2
mmHg
B) Intubação seletiva
TOT
reposicionado na traqueia
Notes: Figura 13. Capnografia em pacientes intubados sob ventilação mecânica. Em A) a intubação esofágica se caracteriza por valores muito baixos ou mesmo zero de PetCO2 com pequenas “ondas“ achatadas que surgem pela presença residual de CO2 no trato digestivo superior logo após o procedimento ou mesmo uma linha reta após alguns segundos. Alguns autores sugerem o termo “no trace, wrong place” para alertar a necessidade de uma ação imediata. Em B) migração da extremidade do tubo endotraqueal para o brônquio direito. No exemplo, ocorre um esvaziamento mais rápido do pulmão ipsilateral e, posteriormente, do pulmão esquerdo, mais lentamente, gerando uma morfologia bifásica no capnograma, que é rapidamente corrigida com o reposicionamento adequado na traqueia.

## Slide 14
↑do metabolismo e/ou hipoventilação
Reinalação de CO2
Retorno à circulação esp. na PCR
Hiperdistensão
↑ excessivo da PEEP
↓EtCO2
↑EtCO2
Achados capnográficos no paciente intubado em ventilação
www.xlung.net
Intubação esofágica ou desconexão
Escape aéreo
PCR
Choque ou TEP
Obstrução ao fluxo aéreo
Notes: Figura 14. Achados capnográficos comuns no paciente intubado em ventilação.
Obs.: Redução do metabolismo e/ou hiperventilação reduzem a EtCO2 e a PaCO2 de modo proporcional.